Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

КОМПАРАЦИЈА ДОСИМЕТРИЈСКЕ ШУПЉИНЕ ИЗМЕЂУ ЛИСТОВА ЗА ДВА ТРУЕБЕАМ ЛИНЕАРНА АКЦЕЛЕРАТОРА

Дражан Јарош1,2, Горан Коларевић1,2, Драгољуб Мирјанић2
[image: image1.emf]1Аффидеа, Интернационални медицински центар Бања Лука, Центар за Радиотерапију, Дванаест беба бб, jarosdrazan@yahoo.com
2Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, mirjanicd@gmail.com 
Сажетак: Циљ ове студије је да се упореде дозиметријске шупљине између лифова (ДЛГ) за два ТруеБеам линеарна акцелертора. Еклипс систем за планирање (ТПС) (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија) мора да моделује комплексно кретање мултилисног колиматора (МЛЦ) да би се доставила планирана доза у складу са препорукама за дозна ограничења. Потребно је добро моделовати карактеристике МЛЦ-а у ТПС-у, као што је ДЛГ да би се доставила тачна доза пацијенту. Вриједности ДЛГ-а су мјерене на два линеарна акцелератора ТруеБеам (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија), који је опремљен са Миленијум 120 МЛЦ-ом. Јонизациона комора фармер типа је коришћена за мјерења. Резултату су представљени у табели 1.

Табела 1. ДЛГ за два ТруеБеам линеарна акцелератора





ДЛГ [cm]

Енерија снопа
6MV
10MV
16MV
6FFF
10FFF

ТруеБеам 1
1.45
1.61
1.62
1.33
1.57

ТруеБеам 2
1.5
1.64
1.61
1.366
1.56

ДЛГ се користи да би се смањила несигурност у рачунању због поједностављеног модела МЛЦ-а са правим угловима на крајевима листова. Ова студија показује да ће између двије машине коришћене у студији ова разлика бити мања од 3%.   
 Кључне ријечи: Дозиметријска шупљина између лифова, ТруеБеам. 
COMPARISON OF DOSIMETRIC LEAF GAP FOR TWO VARIAN TRUEBEAM LINEAR ACCELERATORS
Abstract: The aim of this study was to compare dosimetric leaf gap (DLG) for two Varian TrueBeam linear accelerators. The Eclipse treatment planning system (TPS) (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) must model complex motions of the Multileaf colimator (MLC) to deliver the intended dose according to the prescribed dose constraints. It is important to model accurately the MLC characteristics defined in the TPS, such as the dosimetric leaf gap (DLG), in order to deliver the correct dose to patients. The DLG values for all photon beam were measured on two Varian TrueBeam linear accelerators (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) equipped with Millennium 120 MLC. Measurements were performed with a Farmer-type ion chamber. DLG parameters for TrueBeam 1 and TrueBeam 2 are presented in the table 1.

Table 1. Dosimetric leaf gap (DLG) for two TrueBeam linear accelerators






DLG [cm]

Beam energy
6MV
10MV
16MV
6FFF
10FFF

TrueBeam 1
1.45
1.61
1.62
1.33
1.57

TrueBeam 2
1.5
1.64
1.61
1.366
1.56

The DLG is used in the Varian Eclipse treatment planning system as an approximation factor to reduce the dosimetric calculation uncertainty arising from the use of a simple MLC model with straight leaf ends. Results of the DLG in this study are showing that the difference in the calculation uncertainty will be less than 3% for two machines.
Keywords: Dosimetric leaf gap, TrueBeam.

