Међународни научни скуп Савремени материјали –  Бања Лука.

International Scientific Conference Contemporary Materials – Banja Luka 

КОМПАРАЦИЈА ВЕРИФИКАЦИЈЕ ИСПОРУКЕ ДОЗЕ ПОМОЋУ ПОРТАЛНЕ ДОЗИМЕТРИЈЕ И АРКЧЕКА ЗА ВОЛУМЕТРИЈСКИ МОДУЛИСАНУ РАДИОТЕРАПИЈУ
Дражан Јарош1,2, Горан Коларевић1,2, Никола Боснић1, Милован Савановић3,4, Драгољуб Мирјанић2
[image: image1]1Аффидеа, Интернационални медицински центар Бања Лука, Центар за Радиотерапију, Дванаест беба бб, jarosdrazan@yahoo.com
2Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, mirjanicd@gmail.com
3 Медицински факултет, Универзитет Париз-Саклеј, 94276 Кремлин, Француска

4 Департман за радијациону онкологију, Тенон болница, 75020 Париз, Француска

Сажетак: Циљ ове студије је да се упореде верификација испоруке радиотерапијског плана помоћу порталне дозиметрије (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија) и аркчек детектора (Сан Нуклеар, Флорида).  У Еклипс систему за планирање (ТПС) (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија) направљенo je 20 волуметријски модулисаних арк планова. Прије терапије потребно је верификовати испоруку дозе на линеарном акцелератору ТруеБеам (Вариан Медицински Системи, Пало Алто, Калифорнија), да би смо се увјерили да израчуната доза у ТПС-у одговара испорученој на линеарном акцелератору. За мјерења смо користили двије врсте детектора: портална дозиметрија (аморфни силицијум) и Аркчек (1386 диода). 
Слика 1. Резултати испоруке дозе: Портална дозиметрија i АркЧек
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Ова студија показује да се испоручена доза на два различита детектора разликује мање од 2% од израчунате дозе на ТПС-у. Разлика у испорученој и израчунатој дози је у складу са међународним препорукама.
 Кључне ријечи: Портална дозиметрија, АркЧек, Верификација испоруке дозе. 
COMPARISON OF DOSE VERIFICATION USING PORTAL DOSIMETRY AND ARCCHECK FOR VOLUMETRIC MODULATED ARC THERAPY
Abstract: The aim of this study was to compare dose delivery of radiotherapy plans using Portal Dosimetry (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) and ArcCheck (SunNuclear, Florida) detector. Twenty мodulated arc therapy (VMAT) plans were made in Eclipse Treatment Planing System (TPS). It is recommended to verify the dose delivery before treatment on the TrueBeam (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA) accelerator to compare calculated dose on the TPS and delivered dose on the machine. Measurements were made using portal dosimetry (Amorphous silicon (a-Si)) and ArcCheck (diode) detector.
Figure 1. Results of dose delivery: Portal dosimetry and ArcCheck
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Results of this study are showing the difference of 2% between measured dose on the two independent detectors and calculated dose on the TPS. Dose difference between measured and calculated dose is in accordance with the intrnational recommendations.
Keywords: Portal dosimetry, ArcCheck, Patient specific quality assurance.

[image: image3.png]Dose passing rate [%]

100.5

100

99.5

99

98.5

98

Verification of dose delivery

W Portal dosimetry [l ArcCheck



[image: image4.png]Nponasocr pose [%]

100.5

100

99.5

99

98.5

98

Bepudwkauuja ucnopyke fose

M NMopranua gosumerpuja Ml Apkiex



